# COMBI – STRIP

Kód: C 1004, 25 testů v jednom balení

Imunochromatografický diagnostický test in vitro pro rychlou detekci rotavirů a adenovirů ve stolici

Pouze pro in vitro použití

Pouze pro profesionální použití

I. ÚVOD

Příčinou průjmů a gastroenteritid v lidské populaci jsou viry (rotaviry, adenoviry, astroviry, virus Norwalk atd.), bakterie (salmonelly a E.coli) a protozoa (cryptosporidium a giardia).

Viry jsou ve 45% příčinou průjmů u dětí mladších 1 roku. U dětí mladších 4 let jsou viry příčinou průjmů ve 40%.

Rotaviry jsou nejčastější příčinou gastroenteritid u dětí mladších 5. let. Nemoc se přenáší fekálně-orální cestou. Po třídenní inkubaci se nemoc projeví horečkou, zvracením a průjmem a trvá až 10 dní. Rotaviry se nacházejí ve všech oblastech světa.

Rotaviry jsou příčinou průjmových onemocnění u dětí do 5 let ve 40 % případů za rok s následným úmrtím v 600.000 případech hlavně v zemích třetího světa.  Úmrtnost v zemích třetího světa je zapříčiněna hlavně dehydratací. Ačkoliv se těžké infekce vyskytují hlavně v rozvojových zemích, tak např. i v USA umírá na infekce vyvolané  rotaviry 20 - 40 dětí ročně.

Prevalence adenovirů je 4-12%. Adenoviry jsou na druhém místě ve vyvolávání průjmů virového původu u dětí mladších 2 let. K infekci dochází fekálně-orální cestou, ale i kapénkovým přenosem. Inkubační doba trvá od 5 do 8 dnů. Mezi nejčastější symptomy patří zánět žaludku a střev, vodnatý průjem, zvracení, horečka a křeče v břišní krajině.

Adenoviry jsou rozděleny do 6-ti podskupin značených A - F. Podskupina F je nejvíce frekventovanou podskupinou zapříčiňující gastroenteritidy v pediatrii.

II. PRINCIP TESTU

Tento test je připraven k okamžitému použití. Na nitrocelulózovou membránu jsou adsorbovány monoklonální protilátky specifické pro adenoviry (6 skupin A-F) a lidské rotaviry. Specifita testu je zajištěna myšími monoklonálními protilátkami přímo proti lidským antigenům rotavirů VP6 skupiny A a myšími monoklonálními protilátkami přímo proti hexonovým antigenům adenovirů skupin A-F.

Rotavirový konjugát je vytvořen s myšími monoklonálními protilátkami přímo proti lidským antigenům rotavirů VP6 skupiny A.

Adenovirový  konjugát je vytvořen s myšími monoklonálními protilátkami jenž rozpoznávají hexonové  antigeny adenovirů skupin A-F.Tyto reagencie jsou purifikovány a konjugovány s částicemi koloidního zlata.Tyto kojugáty jsou solubilizovány na polyesterové membráně.

Vzorek stolice musí být naředěn pufrovým rozpouštědlem.

Po ponoření stripu do tekutého vyšetřovaného materiálu rozpuštěný konjugát i vzorek migrují kapilární vzlínavostí. Jsou-li ve vyšetřovaném materiálu přítomny příslušné  antigeny,  dochází při kontaktu s protilátkami proti adenovirům  adsorbovanými na stripu k vytvoření první červené linky. Vzorek dále postupuje kapilární vzlínavostí k další linii, která obsahuje protilátky specifické pro rotaviry. Jsou-li ve vyšetřovaném materiálu přítomny příslušné  antigeny, dojde k vytvoření druhé červené linky.

Komplex vzorek-konjugát pokračuje v migraci  stripem, ke je navázána další složka systému – kozí sérum proti kuřecím IgY protilátkám.

Přebytek konjugátu se  na protilátku naváže a vytvoří  třetí červenou linku. Jestliže chromatografická reakce proběhla správně,  vznikne třetí linka  i  u negativních  vzorků  a  potvrzuje validitu testu.

Strip, na kterém se vytvoří  dvě nebo tři červené linky je hodnocen jako pozitivní.

III. REAGENCIE A  MATERIÁLY

Combi-strip obsahuje:

a)	25 ks senzibilizovaných stripů

Každý proužek je senzibilizován myšími monoklonálními protilátkami přímo proti antigenům rotavirů VP6, myšími monoklonálními protilátkami přímo proti hexonovým antigenům adenovirů skupin A-F a kozím sérem proti kuřecím IgY protilátkám.

Rotavirový konjugát je vytvořen s myšími monoklonálními protilátkami přímo proti lidským antigenům rotavirů VP6 skupiny A.

Adenovirový  konjugát je vytvořen s myšími monoklonálními protilátkami jenž rozpoznávají hexonové  antigeny adenovirů skupin A-F. Tyto reagencie jsou purifikovány a konjugovány s částicemi koloidního zlata.

Stripy jsou uzavřeny v lahvičce s desikantem.

b)	Pufrované rozpouštědlo (15ml)

Pufrovaný solný roztok pH 7,5 , obsahující EDTA a NaN3 (< 0,1%), detergent a doplněk proteinů.

Materiál potřebný k provedení testu, který není součástí diagnostika:

- zkumavky 3 – 5 ml

- klička 10 ul

Doporučený materiál:

Adenovirus pozitivní kontrola (možno objednat pod katal. č. C-1082)

Rotavirus pozitivní kontrola (možno objednat pod katal. č. C-1081)

IV. POSTUP PRÁCE

Příprava:

Pokud se testy uchovávají při teplotě 4oC je třeba před použitím test  temperovat na pokojovou teplotu.

Vyšetřované vzorky je třeba řádně popsat.

Vzorky musí být vyšetřeny co nejdříve po doručení.

Je nezbytné je uchovávat při teplotě 2 – 8 oC  po 1 týden, po delší dobu při  -20 oC.

Vzorky se nemají upravovat roztoky obsahující formaldehyd nebo jeho deriváty.

Provedení:

- Do každé zkumavky se dá 0,5 ml nebo 15 kapek rozpouštědla.

- Výtěrovka obsahující vzorek se ponoří do zkumavky. Poměr rozpouštědla a vzorku má být maximálně 4 %, což odpovídá 2 x 10 l (2 kličky) pro tekuté vzorky, 1 x 10 l (1 klička) pro tuhé vzorky.

- Vzorek se zhomogenizuje třepáním a nechá se 1-2 minuty stát.

- Diagnostický strip se ponoří do vzorku směrem, který je určen červenou šipkou.

- (Aby nedošlo k rozpouštění koloidních částeček zlata v pufrovaném rozpouštědle, nesmí se strip ponořit hlouběji  než po čárku vyznačenou pod šipkami !!!)

- Reakce proběhne během 5-10 minut, maximálně 15 minut.

Vysoce pozitivní vzorky jsou viditelné během 1-3 minut.

V. Interpretace výsledků

Výsledky jsou interpretovány následovně:

1 linka (horní) = negativní

2 linky (dolní a horní) = pozitivní – adenovirus

2 linky (střední a horní) = pozitivní - rotavirus

3 linky = pozitivní - adeno- i rotaviry

0 linka = nelze hodnotit*

*Absence kontrolní linky (horní linka) - výsledek je neplatný. Test je nutno opakovat.

Pro uchování výsledků se stripy usuší. Po vysušení jsou zřetelné velmi jemné linky.

Intenzita testovacích linek je závislá na kvantitě antigenních struktur ve vzorku. I slabá intenzita na testovacích linkách odpovídá pozitivnímu výsledku vyšetření. Nicméně test je pouze kvalitativní a nemůže být použit pro kvantitativní stanovení antigenů ve vzorku.

Různá intenzita kontrolní linie je akceptovatelná.

Kontrola kvality

- Adenovirus pozitivní kontrola (C1082) se rozpustí ve 2 ml destilované vody.

- Do zkumavky se dá 0,5 ml rozpuštěné pozitivní kontroly.

- Diagnostický strip se ponoří do zkumavky směrem, který ukazuje červená šipka.

- Během 5-10 minut, maximálně 15 minut, se musí ukázat 2 zřetelné linky.

Stejný postup se použije u Rotavirus pozitivní kontroly (C1081)

VI. Skladování a stabilita

Neotevřené balení Combi-Strip se skladuje při 4 – 30 oC.

Doba použitelnosti je vyznačena na štítku obalu.

Neotevřené diagnostikum zůstane stabilní  při teplotě  4 –30 o C po celou dobu použitelnosti.

Otevřené balení se uchovává v suchém prostředí při teplotě 4 – 30  oC. Při těchto skladovacích podmínkách zůstane stabilní 15 týdnů.

Combi-Strip diagnostikum (stripy a pufr) nesmí zmrznout!

VII. Zvláštní opatření

- Test musí být proveden podle „Správné laboratorní praxe“ (SLP).

- Combi-Strip je pouze pro použití in vitro.

- Při práci se nesmí dotýkat prsty nitrocelulozového pásku na  stripu !

- Při manipulaci se vzorky je vhodné používat rukavice.

- Likvidace veškerého materiálu použitého při práci musí být provedena podle SLP.

- Reagencie z balení různých šarží se nesmí nikdy zaměňovat!

- Stripy jsou citlivé na vlhkost, lahvičky mají být otevřeny jenom na nejkratší potřebnou dobu. Je nutno se přesvědčit, je-li v lahvičce desikant.

- Tři slabé zelené linky na stripech označují místa absorbce protilátek.

- Pokud je extrakční pufr kontaminován bakteriemi nebo plísněmi, je nutno jej zlikvidovat.

- Kvalita diagnostika nemůže být zaručena po uplynutí exspirační doby nebo při  nedodržení skladovacích podmínek.

VIII. ÚČINNOST

A.  Senzitivita a Specificita

Diagnostikum bylo validováno v Mons-Hainaut hygienickém institutu(Belgie) srovnáním výsledků Combi-Stripu s testy ELISA. Senzitivita a specifita byla testována na 214 a 130 vzorcích stolice.

Výsledky jsou následující:

Rotaviry

|  | Combi - Strip | Celkem |
| --- | --- | --- |
| ELISA Rota | Pozitivní | Negativní |  |
| Pozitivní | 105 | 1 | 106 |
| Negativní | 0 | 108 | 108 |
| Celkem | 105 | 109 | 214 |

Senzitivita = 99,1 %          (105/106)

Specificita = 100 %           (108/108)

Shoda        = 99,5 % (213/214)

(N = 214)

Adenoviry

|  | Combi - Strip | Celkem |
| --- | --- | --- |
| ELISA Adeno | Pozitivní | Negativní |  |
| Pozitivní | 12 | 0 | 12 |
| Negativní | 0 | 118 | 118 |
| Celkem | 12 | 118 | 130 |

Senzitivita = 100 % (12/12)

Specificita = 100 % (118/118)

Shoda = 100 % (130/130)

(N = 130)

B. Přesnost

Přesnost v rámci šarže:

Jeden adenovirus a rotavirus pozitivní vzorek byl  testován  15 x jednou šarží  Combi-Strip.

Paralelně s pozitivním vzorkem bylo testováno i pufrované rozpouštědlo.

Výsledky byly ve 100% shodné.

Všech 15 testů  adenovirus a rotavirus pozitivního vzorku bylo pozitivních.

Všech 15 testů pufrovaného rozpouštědla bylo negativních.

Přesnost mezi šaržemi:

Jeden  adenovirus a rotavirus pozitivní vzorek byl testován  3x devíti různými šaržemi  Combi-Strip.

Paralelně s pozitivním vzorkem bylo testováno i pufrované rozpouštědlo.

Výsledky  byly ve 100% správné.

U všech šesti šarží vyšly adenovirus a rotavirus pozitivní vzorky v ředění 1:64 pozitivně a pufrované rozpouštědlo negativně.

C. Zkřížená reaktivita

Byla provedena kontrola zkřížené reaktivity pozitivních vzorků k následujícím patogenům:

Giardia lamblia

E. coli 0157 : H7

E. coli K99

S. thyphimurium

S.enteritidis

Entamoeba histolytica

Entamoeba dospat

Coronavirus

Cryptosporodium parvum (n=1)

Výsledek byl negativní.

D.  Detekční limit

Pro Adenovirus byla analytická senzitivita provedena s purifikovaným antigenem adenoviru 5 a byla stanovena na 3,9x108 vp/ml.

IX. LIMITY KITU

Výsledky testu musí být srovnávány se všemi dostupnými klinickými a laboratorními informacemi.

Pozitivní výsledek testu nezaručuje, že nejsou přítomny jiné patogeny.

Combi-Strip test je screeningový test, který se používá při akutní fázi onemocnění. Vzorky stolic, které jsou odebrané po této fázi, mohou obsahovat titry antigenů pod prahem citlivosti diagnostika.

Aktualizace: X/2007

Dodává:	Jan Krouský – DIOXO

Sídlištní 24

165 03  Praha 6 – Suchdol

tel.,fax: 220 920 656, 220 921 873

e-mail: dioxo@dioxo.cz

Výrobce:	Coris BioConcept

Rue Jean Sonet, 4 A				B – 5032 Gembloux-Belgie			Tel: +32(0)81719917

e-mail: coris.bc@skynet.be

http://www.corisbio.com