# CRYPTO – STRIP & CRYPTO UNI - STRIP

Kód: C 1005, 25 testů v jednom balení

Kód: C 1505, 10 testů v jednom balení

Imunochromatografický diagnostický in vitro test pro rychlou detekci oocyst Cryptosporidium parvum ve stolici

Pouze pro in vitro použití

Pouze pro profesionální použití

I. ÚVOD

Cryptosporidióza je jednou z hlavních příčin úporných průjmových onemocnění v rozvojových zemích světa. Onemocnění způsobují oocysty Cryptosporidium parvum v gastro-intestinálním traktu. Tento parazit je znám svojí vysokou patogenitou a může být velmi významný u pacientů se sníženou imunitou. K přenosu infekce dochází fekálně-orální cestou.

Onemocnění cryptosporidiózou způsobuje vodnatý průjem, žaludeční křeče, úbytek na váze, nevolnost a horečku. Ve vyspělých zemích jsou 2 – 2,5% pacientů hospitalizovaných s průjmovým onemocněním pozitivních na cryptosporidiózu. V případě pacientů s AIDS trpí chronickou cryptosporidiózou až 10% nemocných, v rozvojových zemích  toto číslo dosahuje až 40%.

Cryptosporidium parvum lze diagnostikovat mikroskopicky Ziehl-Neelsenovým barvením nebo imunofluorescencí v nekoncentrovaných vzorcích. Dále je možné použít některé ELISA testy na specifickou detekci antigenu oocyst. Nové molekulárně biologické metody jako např. PCR, mohou být využívány k detekci těchto parazitů v zásobnících vody nebo od bacilonosičů, kteří nemají žádné příznaky onemocnění. Všechny tyto metody jsou extrémně citlivé, finančně náročné a musí je provádět zkušení specialisté.

Firma Coris BioConcept vyvinula jednoduchý imunochromatografický test, který spolehlivě detekuje oocysty Cryptosporidium parvum z nekoncentrovaných vzorků stolice během 10. minut.

II. PRINCIP TESTU

Tento test je připraven k okamžitému použití. Na nitrocelulozových stripech jsou navázány protilátky proti oocystám Cryptosporidium parvum. Specifita testu je zajištěna monoklonálními protilátkami specifickými pro membránové antigeny C. parvum, které jsou konjugované s částicemi koloidního zlata.

Vzorek stolice musí být naředěn pufrovým rozpouštědlem.

Po ponoření stripu do tekutého vyšetřovaného materiálu rozpuštěný konjugát i vzorek migrují kapilární vzlínavostí. Jsou-li ve vyšetřovaném materiálu přítomny příslušné antigeny, dochází při kontaktu s protilátkami proti Cryptosporidium parvum adsorbovanými na stripu k vytvoření první červené linky.

Komplex vzorek-konjugát pokračuje v migraci stripem, který obsahuje další složku systému – kozí sérum proti kuřecím IgY protilátkám.

Přebytek konjugátu se na protilátku naváže a vytvoří druhou červenou linku. Jestliže chromatografická reakce proběhla správně, vznikne druhá linka i u negativních vzorků a potvrzuje validitu testu.

Strip, na kterém se vytvoří obě červené linky je hodnocen jako pozitivní.

III. REAGENCIE A  MATERIÁLY

Crypto-strip obsahuje:

a)	25 ks senzibilizovaných stripů

Každý strip je senzibilizován  myšími monoklonálními protilátkami proti Cryptosporidium parvum a kozím sérem proti kuřecím IgY protilátkám. Reagencie jsou purifikovány afinitní chromatografií Anti-cryptosporidiový konjugát je připraven s myšími monoklonálními protilátkami přímo proti membránovým antigenům oocyst. Protilátka je purifikována a konjugována s částicemi koloidního zlata.

Stripy jsou uloženy v lahvičce s desikantem.

b)	Pufrované rozpouštědlo (15ml)

Pufrovaný  solný roztok pH 7,5, obsahující EDTA a NaN3 (< 0,1%), detergent a doplněk proteinů.

Materiál potřebný k provedení testu, který není součástí diagnostika:

- zkumavky 3 – 5 ml, stojan

- klička 10 ul

Crypto Uni-strip obsahuje:

a)	10 ks senzibilizovaných stripů

Každý strip je senzibilizován  myšími monoklonálními protilátkami proti Cryptosporidium parvum a kozím sérem proti kuřecím IgY protilátkám. Reagencie jsou purifikovány afinitní chromatografií Anti-cryptosporidiový konjugát je připraven s myšími monoklonálními protilátkami přímo proti membránovým antigenům oocyst. Protilátka je purifikována a konjugována s částicemi koloidního zlata.

Stripy jsou jednotlivě uzavřeny ve fólii s desikantem.

b)	Pufrované rozpouštědlo (15ml)

Pufrovaný solný roztok pH 7,5 , obsahující EDTA a NaN3 (< 0,1%), detergent a doplněk proteinů.

c)	Zkumavky (10ks)

d)	Jednorázové kličky pro odběr vzorku (10ks)

e)	Stojánek na zkumavky (1ks)

IV. POSTUP PRÁCE

Příprava:

Pokud se testy uchovávají při teplotě 4oC je třeba před použitím test  temperovat na pokojovou teplotu.

Pacientské vzorky je třeba řádně popsat.

Vzorky musí být vyšetřeny co nejdříve po doručení.

Je nezbytné je uchovávat při teplotě 2 – 8 oC po 24 hodin, po delší dobu při -20 oC.

Vzorky se nemají upravovat roztoky obsahující formaldehyd nebo jeho deriváty.

Provedení:

- Do každé zkumavky se dá 0,5 ml nebo 15 kapek rozpouštědla.

- Výtěrovka obsahující vzorek se ponoří do zkumavky. Poměr rozpouštědla a vzorku má být maximálně 4 %, což odpovídá 2 x 10 l kličce pro tekuté vzorky,  1 x 10 l pro tuhé vzorky.

- Vzorek se zhomogenizuje třepáním a nechá se 1-2 minuty stát.

- Diagnostický strip se ponoří do vzorku směrem, který je určen oranžovou šipkou.

(Aby nedošlo k rozpouštění koloidních částeček zlata v pufrovaném rozpouštědle, nesmí se strip ponořit hlouběji  než po  čárku vyznačenou pod šipkami !!!)

- Reakce proběhne během 5-10 minut, maximálně 15 minut.

Vysoce pozitivní vzorky jsou viditelné během 1-3 minut.

V. Interpretace výsledků

Výsledky jsou interpretovány následovně:

1 linka = negativní

2 linky = pozitivní

0 linka = nelze hodnotit*

*Absence kontrolní linky - výsledek je neplatný.  Test je nutno opakovat.

Intenzita testovacích linek je závislá na kvantitě antigenních struktur ve vzorku. I slabá intenzita na testovacích linkách odpovídá pozitivnímu výsledku vyšetření. Nicméně test je pouze kvalitativní a nemůže být použit pro kvantitativní stanovení antigenů ve vzorku.

Různá intenzita kontrolní linie je akceptovatelná.

Pro uchování výsledků se stripy usuší. Po vysušení jsou zřetelné velmi jemné linky

VI. Skladování a stabilita

Neotevřené balení Crypto-Strip  se skladuje při 4 – 30 oC.

Doba použitelnosti je vyznačena na štítku obalu.

Neotevřené diagnostikum zůstane stabilní  při teplotě  4 –30 o C po celou dobu použitelnosti.

Otevřené balení se uchovává v suchém prostředí při pokojové teplotě. Při těchto skladovacích podmínkách zůstane stabilní 15 týdnů.

Crypto-Strip diagnostikum (stripy a pufr) nesmí zmrznout!

VII. Zvláštní opatření

    - Test musí být proveden podle „Správné laboratorní praxe“ (SLP).

    - Crypto-Strip je pouze pro použití in vitro.

    - Při práci se nesmí dotýkat prsty nitrocelulozového pásku na stripu !

- Při manipulaci se vzorky je vhodné používat rukavice.

- Likvidace veškerého materiálu použitého při práci musí být provedena podle SLP.

- Reagencie z balení různých šarží se nesmí nikdy zaměňovat!

- Stripy jsou citlivé na vlhkost, lahvičky mají být otevřeny jenom na nejkratší potřebnou dobu. Je nutno se přesvědčit, je-li v lahvičce desikant.

- Dvě slabé zelené linky na stripech označují místa absorbce protilátek.

- Pokud je extrakční pufr kontaminován bakteriemi nebo plísněmi, je nutno jej zlikvidovat.

- Kvalita diagnostika nemůže být zaručena po uplynutí exspirační doby nebo při nedodržení skladovacích podmínek.

VIII. ÚČINNOST

A.  Senzitivita a Specifita

Diagnostikum bylo validováno v laboratořích Coris BioConcept srovnáním výsledků Crypto-Stripu s imunoenzymatickým testem. Senzitivita a specifita byla testována na 100 vzorcích stolice. Výsledky jsou následující:

| Senzitivita = 95,7 % (45/47) | IE test |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Crypto-Strip | Pozitivní | Negativní |  |
| Pozitivní | 45 | 0 | 45 |
| Negativní | 2 | 53 | 55 |
| Celkem | 47 | 53 | 100 |

Specifita = 100 % (53/53)

Přesnost (shoda) = 98,0 % (98/100)

(N = 100)

B. Přesnost

Přesnost v rámci šarže:

Jeden Cryptosporidium parvum pozitivní vzorek byl  testován 15 x jednou šarží  Crypto-Strip.

Paralelně s pozitivním vzorkem bylo testováno i pufrované rozpouštědlo.

Výsledky byly ve 100% shodné.

Všech 15 testů Cryptosporidium parvum pozitivního vzorku bylo pozitivních.

Všech 15 testů pufrovaného rozpouštědla bylo negativních.

Přesnost mezi šaržemi:

Jeden Cryptosporidium parvum pozitivní vzorek byl testován 3x třemi různými šaržemi Crypto-Strip.

Paralelně s pozitivním vzorkem bylo testováno i pufrované rozpouštědlo.

Výsledky byly ve 100% shodné.

U všech třech šarží vyšly Cryptosporidium parvum pozitivní vzorky pozitivně a pufrované rozpouštědlo negativně.

C. Detekční limit

50 – 100 oocyst Cryptosporidium parvum v 100 l vzorku stolice.

D. Zkřížená reaktivita

Byla provedena kontrola zkřížené reaktivity pozitivních vzorků k následujícím patogenům:

Adenovirus A-F (n = 25)

Adenovirus 40/41 (n = 15)

Campylobacter jejuni ( n = 10 )

Giardia lamblia ( n = 10 )

Rotavirus ( n = 25 )

E. coli 0157 : H7 ( n = 2 )

S. thyphimurium ( n = 1 )

S.enteritidis ( n = 1 )

Yersinia enterolitica ( n = 3 )

Helicobacter pylori ( n = 1)

Aeromonas hydrophila ( n = 1 )

Výsledek byl negativní.

IX. LIMITY KITU

Crypto-Strip je screeningový test, který se používá při akutní fázi onemocnění. Vzorky stolic, které jsou odebrané po této fázi, mohou obsahovat titry antigenů pod prahem citlivosti diagnostika.

Výsledky testu musí být srovnávány se všemi dostupnými klinickými a laboratorními informacemi.

Pozitivní výsledek testu nezaručuje, že nejsou přítomny jiné patogeny.

Aktualizace: XI/2007

Dodává:	Jan Krouský – DIOXO

Sídlištní 24

165 03  Praha 6 – Suchdol

tel.,fax: 220 920 656, 220 921 873

e-mail: dioxo@dioxo.cz

Výrobce:	Coris BioConcept

Rue Jean Sonet, 4 A				B – 5032 Gembloux-Belgie			Tel: +32(0)81719917

e-mail: coris.bc@skynet.be

http://www.corisbio.com