# GASTROVIR – STRIP & GASTROVIR UNI – STRIP

Kód: C 1016, 25 testů v jednom balení

Kód: C 1516, 10 testů v jednom balení

Imunochromatografický diagnostický test in vitro pro rychlou detekci rotavirů a adenovirů (sérotypy 40 a 41) ve stolici.

Pouze pro in vitro použití

Pouze pro profesionální použití

I. ÚVOD

Příčinou průjmů a gastroenteritid v lidské populaci jsou viry (rotaviry, adenoviry, astroviry, virus Norwalk atd.), bakterie (salmonelly a E.coli) a protozoa (cryptosporidium a giardia).

Viry jsou ve 45% příčinou průjmů u dětí mladších 1 roku. U dětí mladších 4 let jsou viry příčinou průjmů ve 40%.

Rotaviry jsou nejčastější příčinou gastroenteritid u dětí mladších 5. let. Nemoc se přenáší fekálně-orální cestou. Po třídenní inkubaci se nemoc projeví horečkou, zvracením a průjmem a trvá až 10 dní. Rotaviry se nacházejí ve všech oblastech světa.

Rotaviry jsou příčinou průjmových onemocnění u dětí do 5 let ve 40 % případů za rok s následným úmrtím v 600.000 případech hlavně v zemích třetího světa.  Úmrtnost v zemích třetího světa je zapříčiněna hlavně dehydratací. Ačkoliv se těžké infekce vyskytují hlavně v rozvojových zemích, tak např. i v USA umírá na infekce vyvolané  rotaviry 20 - 40 dětí ročně.

Prevalence adenovirů je 4-12%. Adenoviry jsou na druhém místě ve vyvolávání průjmů virového původu u dětí mladších 2 let. K infekci dochází fekálně-orální cestou, ale i kapénkovým přenosem. Inkubační doba trvá od 5 do 8 dnů. Mezi nejčastější symptomy patří zánět žaludku a střev, vodnatý průjem, zvracení, horečka a křeče v břišní krajině.

Adenoviry jsou rozděleny do 6-ti podskupin značených A - F. Podskupina F je nejvíce frekventovanou podskupinou zapříčiňující gastroenteritidy v pediatrii. Sérotypy 40 a 41 podskupiny F jsou dominantní (30 až 80 % všech adenovirů vyskytujících se ve stolici) a poukazují na hlavní příčinu u enterických infekcí. Sérotypy 40 a 41 byly většinou nalezeny ve stolici nemocných pacientů.

II. PRINCIP TESTU

Tento test je připraven k okamžitému použití. Na nitrocelulózovou membránu jsou adsorbovány monoklonální protilátky specifické pro adenoviry (podskupina F, sérotypy 40 a 41) a lidské rotaviry.Specifita testu je zajištěna dvěma typy monoklonálních protilátek a to protilátkami proti proteinům skupiny A VP6 lidských rotavirů a protilátkami specifickými pro proteiny adenovirů sérotypů 40 a 41, které jsou konjugovány s latexovými mikrosférami.

Vzorek stolice musí být naředěn pufrovým rozpouštědlem.

Po ponoření stripu do tekutého vyšetřovaného materiálu rozpuštěný konjugát i vzorek migrují kapilární vzlínavostí. Jsou-li ve vyšetřovaném materiálu přítomny příslušné  antigeny,  dochází při kontaktu s protilátkami proti adenovirům  adsorbovanými na stripu k vytvoření první červené linky. Vzorek dále postupuje kapilární vzlínavostí k další linii, která obsahuje protilátky specifické pro rotaviry. Jsou-li ve vyšetřovaném materiálu přítomny příslušné  antigeny, dojde k vytvoření modré linky.

Komplex vzorek-konjugát pokračuje v migraci  stripem, ke je navázána další složka systému – kozí sérum proti kuřecím IgY protilátkám.

Přebytek konjugátu se  na protilátku naváže a vytvoří  zelenou linku. Jestliže chromatografická reakce proběhla správně,  vznikne třetí linka  i  u negativních  vzorků  a  potvrzuje validitu testu.

Strip, na kterém se vytvoří  dvě nebo tři barevné linky je hodnocen jako pozitivní.

III. REAGENCIE A  MATERIÁLY

Gastrovir-strip obsahuje:

a)	25 ks senzibilizovaných stripů

Každý proužek je senzibilizován myšími monoklonálními protilátkami přímo proti antigenům rotavirů VP6, myšími monoklonálními protilátkami přímo proti hexonovým antigenům adenovirů skupin A-F a kozím sérem proti kuřecím IgY protilátkám.

Rotavirový konjugát je vytvořen s myšími monoklonálními protilátkami přímo proti lidským antigenům rotavirů VP6 skupiny A.

Adenovirový  konjugát je vytvořen s myšími monoklonálními protilátkami jenž rozpoznávají hexonové  antigeny adenovirů podskupiny F sérotypů 40 a 41. Tyto reagencie jsou purifikovány a konjugovány s latexovými mikrosférami.

Stripy jsou uzavřeny v lahvičce s desikantem.

b)	Pufrované rozpouštědlo (15ml)

Pufrovaný solný roztok pH 7,5 , obsahující EDTA a NaN3 (< 0,1%), detergent a doplněk proteinů.

Materiál potřebný k provedení testu, který není součástí diagnostika:

- zkumavky 3 – 5 ml

- klička 10 ul

Gastrovir Uni-strip obsahuje:

a)	25 ks senzibilizovaných stripů

Každý proužek je senzibilizován myšími monoklonálními protilátkami přímo proti antigenům rotavirů VP6, myšími monoklonálními protilátkami přímo proti hexonovým antigenům adenovirů skupin A-F a kozím sérem proti kuřecím IgY protilátkám.

Rotavirový konjugát je vytvořen s myšími monoklonálními protilátkami přímo proti lidským antigenům rotavirů VP6 skupiny A.

Adenovirový  konjugát je vytvořen s myšími monoklonálními protilátkami jenž rozpoznávají hexonové  antigeny adenovirů podskupiny F sérotypů 40 a 41. Tyto reagencie jsou purifikovány a konjugovány s latexovými mikrosférami.

Stripy jsou jednotlivě uzavřeny ve fólii s desikantem.

b)	Pufrované rozpouštědlo (15ml)

Pufrovaný solný roztok pH 7,5 , obsahující EDTA a NaN3 (< 0,1%), detergent a doplněk proteinů.

c)	Zkumavky (10ks)

d)	Jednorázové kličky pro odběr vzorku (10ks)

e)	Stojánek na zkumavky (1ks)

IV. Zvláštní opatření

-Test musí být proveden podle „Správné laboratorní praxe“ (SLP).

-Gastro Vir-Strip je pouze pro použití in vitro.

-Při práci se nesmí dotýkat prsty nitrocelulozového pásku na  stripu !

-Při manipulaci se vzorky je vhodné používat rukavice.

-Likvidace veškerého materiálu použitého při práci musí být provedena podle SLP.

-Reagencie z balení různých šarží se nesmí nikdy zaměňovat!

-Stripy jsou citlivé na vlhkost, lahvičky mají být otevřeny jenom na nejkratší potřebnou dobu. Je nutno

se přesvědčit, je-li v lahvičce desikant.

-Tři slabé zelené linky na stripech označují místa absorbce protilátek.

-Pokud je extrakční pufr kontaminován bakteriemi nebo plísněmi, je nutno jej zlikvidovat.

-Kvalita diagnostika nemůže být zaručena po uplynutí exspirační doby nebo při  nedodržení

skladovacích podmínek.

V. Skladování a stabilita

Neotevřené balení Gastro Vir - Strip se skladuje při 4 – 30 oC.

Doba použití je vyznačena na štítku obalu.

Neotevřené diagnostikum zůstane stabilní  při teplotě  4 –30 o C po celou dobu použití.

Otevřené balení se uchovává v suchém prostředí při teplotě 4 – 30  oC. Při těchto skladovacích podmínkách zůstane stabilní 15 týdnů.

Gastro Vir - Strip diagnostikum (stripy a pufr) nesmí zmrznout!

VI. POSTUP PRÁCE

Příprava:

Pokud se testy uchovávají při teplotě 4oC je třeba před použitím test  temperovat na pokojovou teplotu.

Vyšetřované vzorky je třeba řádně popsat.

Vzorky musí být vyšetřeny co nejdříve po doručení.

Je nezbytné je uchovávat při teplotě 2 – 8 oC  po 1 týden, po delší dobu při  -20 oC.

Vzorky se nemají upravovat roztoky obsahující formaldehyd nebo jeho deriváty.

Provedení:

1) Do každé zkumavky se dá 0,5 ml nebo 15 kapek rozpouštědla.

2) Výtěrovka obsahující vzorek se ponoří do zkumavky. Poměr rozpouštědla a vzorku má být maximálně 4 %, což odpovídá 2 x 10 l (2 kličky) pro tekuté vzorky, 1 x 10 l (1 klička) pro tuhé vzorky.

3) Vzorek se zhomogenizuje třepáním a nechá se 1-2 minuty stát.

4) Diagnostický strip se ponoří do vzorku směrem, který je určen červenou šipkou.

(Aby nedošlo k rozpouštění koloidních částeček zlata v pufrovaném rozpouštědle, nesmí se strip ponořit hlouběji  než po čárku vyznačenou pod šipkami !!!)

5) Reakce proběhne během 5-10 minut, maximálně 15 minut.

Vysoce pozitivní vzorky jsou viditelné během 1-3 minut.

VII. Interpretace výsledků

Výsledky jsou interpretovány následovně:

1 linka (zelená)               = negativní

2 linky (červená a zelená)   = pozitivní – adenovirus

2 linky (modrá a zelená) = pozitivní - rotavirus

3 linky                           =  pozitivní - adeno- i rotaviry

0 linka = nelze hodnotit*

*Absence kontrolní linky (horní linka) - výsledek je neplatný.  Test je nutno opakovat.

Pro uchování výsledků se stripy usuší. Po vysušení jsou zřetelné velmi jemné linky.

Intenzita testovacích linek je závislá na kvantitě antigenních struktur ve vzorku. I slabá intenzita na testovacích linkách odpovídá pozitivnímu výsledku vyšetření. Nicméně test je pouze kvalitativní a nemůže být použit pro kvantitativní stanovení antigenů ve vzorku.

Různá intenzita kontrolní linie je akceptovatelná.

VIII. ÚČINNOST

A.  Senzitivita a specifita

Diagnostikum bylo validováno ve Francii srovnáním výsledků Gastro Vir-Stripu s testy EIA. Senzitivita a specifita byla testována na 214 a 148 vzorcích stolice.

Výsledky jsou následující:

Adenoviry

|  | Gastro Vir-Strip |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| EIA Adeno | Pozitivní | Negativní |  |
| Pozitivní | 104 | 2 | 106 |
| Negativní | 0 | 108 | 108 |
| Celkem | 104 | 110 | 214 |

Senzitivita = 98,1 %          (104/106)

Specificita = 100 %           (108/108)

Shoda = 99,1 % (212/214)

(N = 214)

Rotaviry

|  | Gastro Vir-Strip |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| EIA Rota | Pozitivní | Negativní |  |
| Pozitivní | 11 | 0 | 11 |
| Negativní | 0 | 137 | 137 |
| Celkem | 11 | 137 | 148 |

Senzitivita = 100 % (11/11)

Specificita = 100 % (137/137)

Shoda = 100 % (148/148)

(N = 148)

B. Přesnost

Přesnost v rámci šarže:

Jeden adenovirus a rotavirus pozitivní vzorek byl  testován  15 x jednou šarží  Gastro Vir-Strip.

Paralelně s pozitivním vzorkem bylo testováno i pufrované rozpouštědlo.

Výsledky byly ve 100% shodné.

Všech 15 testů  adenovirus a rotavirus pozitivního vzorku bylo pozitivních.

Všech 15 testů pufrovaného rozpouštědla bylo negativních.

Přesnost mezi šaržemi:

Jeden adenovirus a rotavirus pozitivní vzorek byl testován 3x devíti různými šaržemi Gastro Vir-Strip.

Paralelně s pozitivním vzorkem bylo testováno i pufrované rozpouštědlo.

Výsledky  byly ve 100% shodné.

U všech šesti šarží vyšly adenovirus a rotavirus pozitivní vzorky v ředění 1:64 pozitivně a pufrované rozpouštědlo negativně.

C.  Zkřížená reaktivita

Byla provedena kontrola zkřížené reaktivity pozitivních vzorků k následujícím patogenům:

Enterovirus

Rhinovirus

HSV

Candida albicans

Aspergilus niger

Haemophilus influenzae

Helicobacter pylori

Cryptosporidium parvum

Girardia lamblia

E. coli K99

E. coli (ATC C25922, ATC C35150)

Coronavirus

Výsledky byly negativní.

IX. LIMITY KITU

Výsledky testu musí být srovnávány se všemi dostupnými klinickými a laboratorními informacemi.

Pozitivní výsledek testu nezaručuje, že nejsou přítomny jiné patogeny.

Gastro Vir-Strip test je screeningový test, který se používá při akutní fázi onemocnění. Vzorky stolic, které jsou odebrané po této fázi, mohou obsahovat titry antigenů pod prahem citlivosti diagnostika.

Aktualizace: III/2008

Dodává:	Jan Krouský – DIOXO

Sídlištní 24

165 03  Praha 6 – Suchdol

tel.,fax: 220 920 656, 220 921 873

e-mail: dioxo@dioxo.cz

Výrobce:	Coris BioConcept

Rue Jean Sonet, 4 A				B – 5032 Gembloux-Belgie			Tel: +32(0)81719917

e-mail: coris.bc@skynet.be

http://www.corisbio.com