GIARDIA – STRIP & GIARDIA UNI - STRIP

Kód:  C-1013, 25 testů v jednom balení

Kód: C 1513, 10 testů v jednom balení

Imunochromatografický diagnostický test in vitro pro rychlou detekci Giardia lamblia ve stolici

Pouze pro in vitro použití

Pouze pro profesionální použití

I. ÚVOD

Giardia lamblia je jednou z hlavních příčin úporných průjmových onemocnění v rozvojových zemích světa. Tento parazit je znám svojí vysokou patogenitou. K přenosu infekce dochází fekálně-orální cestou. Giardia lamblia žije v infikovaném intestinálním traktu lidí a zvířat. Giardia lamblia může být detekována v půdě, vodě, potravinách a na površích kde mohlo dojít k fekální kontaminaci od infikovaných lidí a zvířat. V akutní fázi onemocnění, která je velmi krátká lze  najít ve stolici zejména  trofozoa, v chronickém údobí onemocnění lze najít ve stolici cysty. Mezi typické symptomy patří průjem, plynatost,  křeče v horní části intestinálního traktu, nauzea a úbytek na váze. Detekce giardií pomocí mikroskopie je stále nejvíce rozšířenou metodou. Protože tato metoda je zdlouhavá a vyžaduje velkou zkušenost, ELISA metody se stávají víc a víc využívanou metodou. Coris BioConcept vyvinul rychlý imunochromatografický test k detekci cyst Giardia lamblia v nekoncentrovaných vzorcích stolice  během 15 minut.

II. PRINCIP TESTU

Tento test je připraven k okamžitému použití. Vzorek stolice musí být rozpuštěn v pufrovaném rozpouštědle, které je obsahem balení.

Na nitrocelulozové membráně jsou adsorbovány monoklonální protilátky specifické pro cysty Giardia lamblia.

Specifita testů je zajištěna pomocí protilátek specifických pro membránové antigeny cyst Giardia lamblia, jenž jsou konjugovány s částečkami koloidního zlata. Tento konjugát je navázán na polyesterové membráně.

Po ponoření stripu do tekutého vyšetřovaného materiálu rozpuštěný konjugát i vzorek migrují pasivní difůzí. Jsou-li ve vyšetřovaném materiálu přítomny příslušné antigeny, dochází při kontaktu s protilátkami proti Giardii adsorbovanými na nitrocelulózu k vytvoření první červené linky.

Komplex vzorek-konjugát pokračuje v migraci  stripem, kde je navázána další složka systému – kozí sérum (protilátky) proti kuřecím IgY protilátkám.

Přebytek konjugátu se na protilátku naváže a vytvoří druhou červenou linku. Jestliže chromatografická reakce proběhla správně, vznikne druhá linka i u negativních vzorků a potvrzuje validitu testu.

Strip, na kterém se vytvoří obě červené linky je hodnocen jako pozitivní.

III. REAGENCIE A  MATERIÁLY

Giardia-strip obsahuje:

- 25 ks senzibilizovaných stripů. Každý strip je senzibilizován protilátkami proti Giardii, jenž jsou specifické pro membránové antigeny cyst Giardia lamblia a kozími protilátkami proti kuřecím IgY protilátkám. Protilátky jsou purifikovány a konjugovány s částicemi koloidního zlata a adsorbované na nitrocelulózu.

Stripy jsou uloženy v lahvičce s desikantem.

- Pufrované rozpouštědlo (15ml)

Pufrovaný solný roztok pH 7,5 , obsahující EDTA a NaN3 (< 0,1%), detergent a doplněk proteinů.

Materiál potřebný k provedení testu, který není součástí diagnostika:

  - zkumavky 3 – 5 ml

  - klička 10 ul

Giardia Uni – strip obsahuje:

- 10 ks senzibilizovaných stripů. Každý strip je senzibilizován protilátkami proti Giardii, jenž jsou specifické pro membránové antigeny cyst Giardia lamblia a kozími protilátkami proti kuřecím IgY protilátkám. Protilátky jsou purifikovány a konjugovány s částicemi koloidního zlata a adsorbované na nitrocelulózu.

Stripy jsou jednotlivě uzavřeny ve fólii s desikantem.

- Pufrované rozpouštědlo (15ml)

Pufrovaný solný roztok pH 7,5 , obsahující EDTA a NaN3 (< 0,1%), detergent a doplněk proteinů.

- Zkumavky (10ks)

- Jednorázové kličky pro odběr vzorku (10ks)

- Stojánek na zkumavky (1ks)

Doporučený materiál: - Giardia pozitivní kontrola

(možno objednat pod katal. č. C - 1093)

IV ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ:

    - Test musí být proveden podle „Správné laboratorní praxe“ (SLP).

    - Giardia-Strip je pouze pro použití in vitro.

    - Při práci se nesmí dotýkat prsty nitrocelulozového pásku na  stripu !

    - Při manipulaci se vzorky je vhodné používat rukavice.

    - Likvidace veškerého materiálu použitého při práci musí být provedena podle SLP.

- Reagencie z balení různých šarží se nesmí nikdy zaměňovat!

- Stripy jsou citlivé na vlhkost, lahvičky mají být otevřeny jenom na nejkratší potřebnou dobu.  Je nutno se přesvědčit, je-li v lahvičce desikant.

- Dvě slabé zelené linky na stripech označují místa absorbce protilátek.

- Pokud je extrakční pufr kontaminován bakteriemi, nebo plísněmi, je nutno jej zlikvidovat.

- Kvalita diagnostika nemůže být zaručena po uplynutí exspirační doby, nebo při nedodržení skladovacích podmínek.

V. Skladování a stabilita

Neotevřené balení Giardia-Strip  se skladuje při 4 – 30 oC.

Doba použitelnosti je vyznačena na štítku obalu.

Neotevřené diagnostikum zůstane stabilní  při teplotě  4 –30 o C po celou dobu použitelnosti.

Otevřené balení se uchovává v suchém prostředí při teplotě 4 –30 o C. Při těchto skladovacích podmínkách zůstane stabilní 15 týdnů.

Giardia-Strip diagnostikum (stripy a pufr) nesmí zmrznout!

VI MANIPULACE SE VZORKY

Vzorky musí být vyšetřeny co nejdříve po doručení.

Je nezbytné je uchovávat při teplotě 2 – 8 oC  po 24 hodin, po delší dobu při  -20 oC.

Vzorky se nemají upravovat roztoky obsahující formaldehyd, nebo jeho deriváty.

VII. POSTUP PRÁCE

Příprava:

Pokud se testy uchovávají při teplotě 4oC je třeba před použitím test vytemperovat na pokojovou teplotu.

Vyšetřované vzorky je třeba řádně popsat.

Provedení:

- Do každé zkumavky se dá 0,5 ml nebo, 15 kapek rozpouštědla.

- Výtěrovka obsahující vzorek se ponoří do zkumavky. Poměr rozpouštědla a vzorku má být maximálně 4 %, což odpovídá 2 x 10 l (2 kličky) pro tekuté vzorky, 1 x 10 l (1 klička) pro tuhé vzorky.

- Vzorek se zhomogenizuje třepáním a nechá se 1-2 minuty stát.

- Diagnostický strip se ponoří do vzorku směrem, který je určen modrou šipkou.

(Aby nedošlo k rozpouštění koloidních částeček zlata v pufrovaném rozpouštědle, nesmí se strip ponořit hlouběji  než po  čárku vyznačenou pod šipkami !!!)

- Reakce proběhne během  15 minut.

Vysoce pozitivní vzorky jsou viditelné během 1-3 minut.

VIII. Interpretace výsledků

Výsledky jsou interpretovány následovně:

1 linka = negativní

2 linky = pozitivní

0 linka = nelze hodnotit*

*Absence kontrolní linky - výsledek je neplatný.  Test je nutno opakovat.

Pro uchování výsledků se stripy usuší. Po vysušení jsou zřetelné velmi jemné linky

Intenzita testovacích linek je závislá na kvantitě antigenních struktur ve vzorku. I slabá intenzita na testovacích linkách odpovídá pozitivnímu výsledku vyšetření. Nicméně test je pouze kvalitativní a nemůže být použit pro kvantitativní stanovení antigenů ve vzorku.

Různá intenzita kontrolní linie je akceptovatelná.

IX. KONTROLA KVALITY

Kontrola kvality testů se doporučuje provádět v souladu s SLP . K tomuto účelu se používá Giardia pozitivní kontrola (C-1093) .

- Giardia pozitivní kontrola (C1093) se rozpustí ve 2 ml destilované vody.

- Do zkumavky se dá 0,5 ml rozpuštěné pozitivní kontroly.

- Diagnostický strip se ponoří do zkumavky směrem, který ukazuje modrá šipka.

- Během 5-10 minut, maximálně 15 minut, se musí ukázat 2 zřetelné linky.

X. ÚČINNOST

- Senzitivita a specifita

Srovnání bylo přeměřeno na 100 vzorcích lidské stolice. Výsledky provedené s Giardia – Strip byly porovnány s výsledky zjištěné immuno – enzymatickým rychlým testem.

Výsledky jsou následující:

|  | Immuno-enzymatický rychlý test |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Girardia-Strip | Pozitivní | Negativní | Celkem |
| Pozitivní | 43 | 0 | 43 |
| Negativní | 5 | 52 | 57 |
| Celkem | 58 | 52 | 100 |

Senzitivita = 89,6 % (43/48)

Specificita = 100 % (52/52)

Shoda = 95 % (95/100)

(N = 100)

B. Přesnost

Přesnost mezi šaržemi:

Jeden Giardia- pozitivní vzorek byl testován  3x   různými šaržemi Giardia-Stripu.

Ředicí pufr byl paralelně testován 3x s Giardia- pozitivním vzorkem.

Výsledky byly stejné ve 100 %.

U všech  testovaných šarží  vyšly Giardia- pozitivní vzorky pozitivně, ředicí pufr negativně.

Přesnost v rámci šarže:

Jeden  Giardia-pozitivní vzorek byl  testován  15x jednou šarží Giardia – Stripu.

Ředicí pufr byl paralelně 15x  testován s pozitivním vzorkem na Giardie.

Výsledky byly stejné ve 100 %.

Všech 15 testů  Giardia-pozitivního vzorku bylo pozitivních.

Všech 15 testů ředicího pufru bylo negativních.

C. Interference

Byla provedena kontrola zkřížené reaktivity pozitivních vzorků k následujícím patogenům:

E. coli 0157:H7

E. coli F5

E. coli c600 – 933W

Salmonella typhimurium

Salmonella enteritidis

Cryptosporidium parvum

Rotavirus

Adenovirus (A – F)

Výsledek byl negativní.

Test zkřížené reaktivity byl také proveden na vzorcích Staphylococcus aureus a byl nalezen jako pozitivní až při koncentracích bakterií vyšších než 108 CFU/ml.

D. Detekční limit

Detekční limit byl hodnocen při ředění purifikovaného roztoku cyst (625.000 cyst/ml). Nejnižší detekovatelné množství bylo stanoveno na 3125 cyst/ml.

XI. LIMITY KITU

Giardia-Strip je test pro screening v akutní fázi onemocnění. Vzorky stolice odebrané později mohou mít titr Giardia antigenu pod prahem senzitivity diagnostika. Vyšetření Giardia-Stripem musí být porovnáno se všemi dostupnými klinickými a laboratorními informacemi. Pokud je výsledek testu negativní, přestože pacient jeví příznaky onemocnění,  je třeba provést ověření další analýzou vzorku.

Pozitivní výsledek testu nevylučuje možnost přítomnosti jiných  patogenů.

Aktualizace: XII/2007

Dodává:	Jan Krouský – DIOXO

Sídlištní 24

165 03  Praha 6 – Suchdol

tel.,fax: 220 920 656, 220 921 873

e-mail: dioxo@dioxo.cz

Výrobce:	Coris BioConcept

Rue Jean Sonet, 4 A				B – 5032 Gembloux-Belgie			Tel: +32(0)81719917

e-mail: coris.bc@skynet.be

http://www.corisbio.com