GIARDIA  K-SeT

Kód:  C-1513, 20 testů v jednom balení, s odběrovým setem

Kód: C-1213, 20 testů v jednom balení, bez odběrového setu

Imunochromatografický diagnostický test in vitro pro rychlou detekci Giardia lamblia ve stolici

Pouze pro in vitro použití

Pouze pro profesionální použití

I. ÚVOD

Giardia lamblia je jednou z hlavních příčin úporných průjmových onemocnění v rozvojových zemích světa. Tento parazit je znám svojí vysokou patogenitou. K přenosu infekce dochází fekálně-orální cestou. Giardia lamblia žije v infikovaném intestinálním traktu lidí a zvířat. Giardia lamblia může být detekována v půdě, vodě, potravinách a na površích kde mohlo dojít k fekální kontaminaci od infikovaných lidí a zvířat. V akutní fázi onemocnění, která je velmi krátká lze  najít ve stolici zejména  trofozoa, v chronickém údobí onemocnění lze najít ve stolici cysty. Mezi typické symptomy patří průjem, plynatost, křeče v horní části intestinálního traktu, nauzea a úbytek na váze. Detekce giardií pomocí mikroskopie je stále nejvíce rozšířenou metodou. Protože tato metoda je zdlouhavá a vyžaduje velkou zkušenost, ELISA metody se stávají víc a víc využívanou metodou.

Coris BioConcept vyvinul rychlý imunochromatografický test k detekci cyst Giardia lamblia v nekoncentrovaných vzorcích stolice  během 15 minut.

II. PRINCIP TESTU

Tento test je připraven k okamžitému použití a je založen na technologii homogenního membránového systému s částicemi koloidního zlata. Vzorek stolice musí být rozpuštěn v pufrovaném rozpouštědle, které je obsahem balení.

Na nitrocelulozové membráně jsou adsorbovány monoklonální protilátky specifické pro cysty Giardia lamblia.

Specifita testů je zajištěna pomocí protilátek specifických pro membránové antigeny cyst Giardia lamblia, jenž jsou konjugovány s částečkami koloidního zlata. Tento konjugát je navázán na polyesterové membráně.

Po nanesení 4 kapek tekuté fáze suspenze stolice do okénka pro vzorek, rozpuštěný konjugát i vzorek migrují pasivní difůzí. Jsou-li ve vyšetřovaném materiálu přítomny příslušné antigeny, dochází při kontaktu s protilátkami proti Giardii adsorbovanými na nitrocelulózu k vytvoření první červené linky.

Komplex vzorek-konjugát pokračuje v migraci  stripem, kde je navázána další složka systému – kozí sérum (protilátky) proti kuřecím IgY protilátkám.

Přebytek konjugátu se na protilátku naváže a vytvoří druhou červenou linku. Jestliže chromatografická reakce proběhla správně, vznikne druhá linka i u negativních vzorků, což potvrzuje validitu testu.

Výsledek je viditelný do 15 minut.

III. REAGENCIE A  MATERIÁLY

Giardia K-Set obsahuje:

a)	20 kazet uzavřených v plastových obalech

Každá kazeta obsahuje proužek, který je senzibilizován monoklonálními protilátkami přímo proti cystám G. lamblia. Každá kazeta je individuálně uzavřena v obalu s desikantem.

b)	Solný roztok pufrovaný na pH 7,5, obsahující EDTA a NaN3 (<0,1%), detergent, doplňkové proteiny

C-1213,-1 lahvička (15ml)

C-1513, 20 lahviček (2ml)  se spirálou pro odběr stolice (FSS)

- Návod k použití

Materiál, jenž lze samostatně objednat:

- Giardia pozitivní kontrola (C-1099)

- Negativní kontrola (CTR-1000)

iV. Zvláštní opatření

- Test musí být proveden podle „Správné laboratorní praxe“ (SLP).

- Giardia K-SeT test je pouze pro diagnostiku in vitro.

- Obal musí být otevírán s opatrností

- Při práci se nesmí dotýkat prsty nitrocelulozového pásku!

- Při manipulaci se vzorky je vhodné používat rukavice.

- Reagencie z balení různých šarží se nesmí nikdy zaměňovat!

- Tři slabé zelené linky na stripech označují místa absorbce protilátek.

- Pokud je extrakční pufr kontaminován bakteriemi nebo plísněmi, je nutno jej zlikvidovat.

- Kvalita diagnostika nemůže být zaručena po uplynutí exspirační doby nebo při  nedodržení skladovacích podmínek.

V. Likvidace použitého materiálu

- Likvidace veškerého materiálu použitého při práci musí být provedena podle SLP.

- Každý uživatel je zodpovědný za provedení veškeré likvidace, která musí splňovat aktuální legislativu dané problematiky

VI. Skladování a stabilita

Neotevřené balení Giardia K-SeT se skladuje při 4 – 30 oC.

Doba použitelnosti je vyznačena na štítku obalu.

Neotevřené diagnostikum zůstane stabilní  při teplotě  4 –30 o C po celou dobu použitelnosti.

Dlouhodobá teplotní stabilita je zaručena firmou Coris BioConcept.

Giardia K-SeT diagnostikum (kazety a pufr) nesmí zmrznout!

VII. POSTUP PRÁCE

Příprava:

Pokud se vzorky uchovávají při teplotě 4oC je třeba je před použitím vytemperovat na pokojovou teplotu.

Vyšetřované vzorky je třeba řádně popsat.

Vzorky stolice musí být vyšetřeny co nejdříve po doručení.

Jinak je nezbytné je uchovávat při teplotě 2 – 8 oC  po 1 týden, po delší dobu při  -20 oC.

Vzorky se nesmějí upravovat roztoky obsahující formaldehyd nebo jeho deriváty.

Provedení:

Jestliže je Giardia K-SeT uchováván při 4 oC, je nutné veškeré reagencie před použitím vytemperovat na pokojovou teplotu.

Po otevření obalu, vyjmout kazetu a položit na rovnou, suchou plochu. Test musí být proveden v co nejkratším čase po otevření.

Každou kazetu označit jménem pacienta či číslem vzorku. Na každý vzorek použít jednu kazetu.

Odběr pomocí FSS (C-1513)

1)Po otevření FSS zkumavky odebrat spirálou přibližně 80 mg stolice. Zředění může být maximálně 4%. U tekutých vzorků pipetou přenést 80 μl do FSS.

2)Vložit spirálu do FSS a utáhnout víčko. Třepáním řádně zhomogenizovat.

3)Ulomit konec víčka a ve vertikální poloze nanést 4 kapky rozpuštěného vzorku do okénka pro vzorek na testovací kazetě.

Odběr vzorku (C-1213):

- Do každé zkumavky se dá 0,5 ml nebo, 15 kapek rozpouštědla.

- Výtěrovka obsahující vzorek se ponoří do zkumavky. Poměr rozpouštědla a vzorku má být maximálně 4 %, což odpovídá 2 x 10 l (2 kličky) pro tekuté vzorky, 1 x 10 l (1 klička) pro tuhé vzorky.

- Vzorek se zhomogenizuje třepáním a nechá se 1-2 minuty stát.

- Pomalu nanést 100 l rozpuštěného vzorku do okénka pro vzorek.

Nechat reagovat 15 minut. Výsledek se objeví v odečítacím okénku.

Výsledek musí být odečítán z ještě vlhkého stripu.

ViiI. Interpretace výsledků

Výsledky jsou interpretovány následovně:

1 linka (horní C) = negativní

2 linky (dolní a horní, T a C) = pozitivní – G. lamblia

0 linka = nelze hodnotit*

*Absence kontrolní linky (horní linka C) - výsledek je neplatný. Test je nutno opakovat.

Poznámka: V průběhu vysychání se mohou objevit velmi lehké šedé linky v oblasti testovací linie. Toto nelze považovat za pozitivní výsledek.

Intenzita testovacích linek je závislá na kvantitě antigenních struktur ve vzorku. I slabá intenzita na testovacích linkách odpovídá pozitivnímu výsledku vyšetření. Nicméně test je pouze kvalitativní a nemůže být použit pro kvantitativní stanovení antigenů ve vzorku.

Různá intenzita kontrolní linie je akceptovatelná.

IX. KONTROLA KVALITY

Kontrola kvality testů se doporučuje provádět v souladu s SLP . K tomuto účelu se používá Giardia pozitivní kontrola (C-1093) .

X. ÚČINNOST

Je zde 100% shoda mezi Giardia K-SeT a standardem Giardia-Strip.

- Senzitivita a specifita

Srovnání bylo přeměřeno na 100 vzorcích lidské stolice. Výsledky provedené s Giardia – Strip byly porovnány s výsledky zjištěné immuno – enzymatickým rychlým testem.

Výsledky jsou následující:

|  | Immuno-enzymatický rychlý test |  |
| --- | --- | --- |
| Girardia-Strip | Pozitivní | Negativní | Celkem |
| Pozitivní | 43 | 0 | 43 |
| Negativní | 5 | 52 | 57 |
| Celkem | 58 | 52 | 100 |

Senzitivita = 89,6 % (43/48)

Specificita = 100 % (52/52)

Shoda = 95 % (95/100)

(N = 100)

B. Přesnost

Přesnost mezi šaržemi:

Jeden Giardia- pozitivní vzorek byl testován  3x   různými šaržemi Giardia-Stripu.

Ředicí pufr byl paralelně testován 3x s Giardia- pozitivním vzorkem.

Výsledky byly stejné ve 100 %.

U všech  testovaných šarží  vyšly Giardia- pozitivní vzorky pozitivně, ředicí pufr negativně.

Přesnost v rámci šarže:

Jeden  Giardia-pozitivní vzorek byl  testován  15x jednou šarží Giardia – Stripu.

Ředicí pufr byl paralelně 15x  testován s pozitivním vzorkem na Giardie.

Výsledky byly stejné ve 100 %.

Všech 15 testů  Giardia-pozitivního vzorku bylo pozitivních.

Všech 15 testů ředicího pufru bylo negativních.

C. Interference

Byla provedena kontrola zkřížené reaktivity pozitivních vzorků k následujícím patogenům:

E. coli 0157:H7

E. coli F5

E. coli c600 – 933W

Salmonella typhimurium

Salmonella enteritidis

Cryptosporidium parvum

Rotavirus

Adenovirus (A – F)

Výsledek byl negativní.

Test zkřížené reaktivity byl také proveden na vzorcích Staphylococcus aureus a byl nalezen jako pozitivní až při koncentracích bakterií vyšších než 108 CFU/ml.

D. Detekční limit

Detekční limit byl hodnocen při ředění purifikovaného roztoku cyst (625.000 cyst/ml). Nejnižší detekovatelné množství bylo stanoveno na 3125 cyst/ml.

XI. LIMITY KITU

Guardia K-SeT je test pro screening v akutní fázi onemocnění. Vzorky stolice odebrané později mohou mít titr Giardia antigenu pod prahem senzitivity diagnostika. Vyšetření Giardia-Stripem musí být porovnáno se všemi dostupnými klinickými a laboratorními informacemi. Pokud je výsledek testu negativní, přestože pacient jeví příznaky onemocnění,  je třeba provést ověření další analýzou vzorku.

Pozitivní výsledek testu nevylučuje možnost přítomnosti jiných  patogenů.

XII. TECHNICKÉ PROBLÉMY / STÍŽNOSTI

Jestliže se setkáte s technickým problémem, nebo účinnost diagnostika nebude korespondovat s údaji, které jsou uvedeny v tomto článku:

1)Při dotazu vždy uveďte číslo šarže

2)Je-li to nezbytné, uchovejte problematický vzorek zmrzlý jak dlouho bude třeba.

3)Kontaktujte vašeho distributora nebo Coris BioConcept.

Aktualizace: V/2011

Dodává:	Jan Krouský – DIOXO

Sídlištní 24

165 03  Praha 6 – Suchdol

tel.,fax: 220 920 656, 220 921 873

e-mail: dioxo@dioxo.cz

Výrobce:	Coris BioConcept

Rue Jean Sonet, 4 A				B – 5032 Gembloux-Belgie			Tel: +32(0)81719917

e-mail: coris.bc@skynet.be

http://www.corisbio.com