Rychlý  kvalitativní  test  pro detekci hCG  v moči a séru  (cut off 25mlU /ml)

# Zamýšlené použití

Ultimed Pregnancy test ze séra nebo z moči je rychlý chromatografický imunoassay pro kvalitativní detekci lidského choriogonadotropinu v moči, nebo v séru k časnému potvrzení těhotenství.

# Souhrn

Lidský hCG je glykoproteinový hormon, tvořený placentou krátce po oplodnění. U normálního těhotenství jej lze detekovat  v moči a v séru od 7.až 10.dne a jeho koncentrace stoupá velmi rychle,

Dosahuje až 100 mlU/ml během první vynechané menstruační periody a vzrůstá až na 100.000 až 200.000 mIU/ml během 11-12 týdne těhotenství. Výskyt  vysokých hladin hCG v moči i v séru činí hCG vhodným markerem pro časnou detekci těhotenství.

Ultimed Pregnancy test je rychlý test pro kvalitativní detekci přítomnosti hCG ve vzorcích moči nebo séra s citlivostí 25 mlU/ml. Test využívá kombinace monoklonálních a polyklonálních protilátek k selektivní detekci zvýšených hladin hCG ve vzorcích moče nebo séra.

Na požadované hladině citlivosti nevykazuje Ultimed Pregnancy test žádnou zkříženou reakci, nebo interferenci ze strany strukturálně podobných glykoproteinových hormonů ( FSH, LH a TSH ani ve vysokých koncentracích.

Princip testu

Ultimed Pregnancy test je rychlý imunochromatografický test pro kvalitativní detekci lidského hCG v moči a séru.

Test využívá kombinaci protilátek, obsahujících monoklonální hCG protilátku k selektivní detekci zvýšených hladin hCG. Reakce je spuštěna přidáním séra, nebo moči do označené jamky pro vzorek na kazetě. Vzorek migruje membránou a reaguje s barevně značeným konjugátem.

Pozitivní vzorek reaguje se specifickou barevně značenou protilátkou proti hCG a vytváří červenou linii v místě testu označeném T. Nepřítomnost barevné linie v tomto místě znamená negativní výsledek.

Kontrolou správného provedení testu je vznik barevné kontrolní linie v místě označeném C (control). Linie se musí objevit vždy, pokud bylo aplikováno správné množství vzorku a membrána má správnou nasákavost.

# Reagencie

Kazeta Ultimed Pregnancy test  obsahuje anti-hCG partikule a anti-hCG konjugát, navázaný na membráně.

# Uložení testu

Za pokojové teploty, nebo v chladničce ( mezi 2 -30º C). Nesmí se zmrazit. Před použitím se kazeta vytemperuje na pokojovou teplotu v uzavřené obálce, aby se zabránilo kondenzaci par na testovací membráně. Obálka se otevře těsně před použitím.

## Bezpečnostní pokyny

- test je určen pro profesionální použití

- obálka s testem se má otevřít až těsně před použitím

- všechna vzorky jsou považovány za potencionálně infekční a tak s nimi má být zacházeno

- použitá kazeta má být zlikvidována podle předpisů pro infekční odpad

- nepoužívat  testy po datu expirace, uvedeném na obalu

## Vzorky a jejich příprava

Vzorek séra: Odebírá se plná krev do suché čisté zkumavky bez antikoagulantů. Test by měl být proveden ze vzorku nehemolytického séra.

Vzorek moči:  Doporučuje se použít první ranní moč, odebranou do čisté suché nádobky. Pokud to není možné, lze použít i vzorek moče odebraný v jinou denní dobu. Zakalenou moč je třeba zcentrifugovat, zfiltrovat, nebo odstát pro získání zcela čirého vzorku.

## Uchování vzorků

Vzorky moči nebo séra mohou být  uloženy v chladničce při 2-8(Cpo 48 hodin před testem. Pro delší uskladnění je třeba vzorky zamrazit a uchovat při -20(C. Před vlastním testem je třeba vzorek vytemperovat na pokojovou teplotu.

### Pracovní postup

1. Testovací kazety, stejně jako vzorek, pokud byly předtím uloženy v chladničce, se musí vytemperovat na pokojovou teplotu (15- 30º C). Obálka testu se otevře až těsně před použitím.

2. Umístěte kazetu na vodorovnou suchou podložku a přiloženým kapátkem (držte kolmo) aplikujte 3 kapky vzorku  do jamky označené S (sample= vzorek) na kazetě. Začněte měřit čas.

3. Vyčkejte, až se po prosáknutí vzorku testovacím polem vytvoří červené linie. U vzorku moči lze odečíst  výsledek již po 3 minutách, pro vzorky séra vyčkejte nejméně 5 minut.

Pozn. Velmi nízké koncentrace hCG mohou vytvořit slabou linii po dlouhém čase, proto výrobce doporučuje neodečítat výsledek po delší době než 10 minut.

Interpretace výsledků  obrázek výše :

Pozitivní nález : 2 zřetelné linie, jedna v kontrolní oblasti C a jedna v oblasti testu T. Intenzita zbarvení linie T závisí na koncentraci hCG ve vzorku.  Proto – jakýkoliv odstín červené linky v oblasti T má být hodnocen jako pozitivní.

Negativní nález : Objeví se pouze 1 barevná linie v kontrolní oblasti C. Nepřítomnost zbarvení v testovací oblasti pole T znamená , že koncentrace hCG ve vzorku je nižší než cutoff ( 25 mIU/ ml)

Neplatný test: Pokud nevznikne červená linie v kontrolní oblasti C, je výsledek testu nehodnotitelný bez ohledu na přítomnost, či nepřítomnost linie v oblasti T.

Senzitivita a specificita:

Test ultimed detekuje hCG ve vzorku séra nebo moči při koncentraci hCG= 25mIU/ml, nebo vyšší. Test je standardizován podle WHO standardů.

Možnost zkřížených reakcí

byla ověřena přídavkem 300mIU LH, 1000 mIU FSH, 1000 IU TSH jak k pozitivním tak negativním vzorkům hCG.

Nebyly pozorovány žádné zkřížené reakce.

#### Interference

Byly ověřeny možnosti interference sloučeninami, které se mohou vyskytovat ve vzorcích séra nebo moči:

Acetaminophen 20mg/ml

Kys.acetylsalicylová 20mg/ml

Kys.askorbová  20 mg/ml

Atropin 20mg/ml

Billirubin 40 mg/dl (706,7 umol/l)

Triglyceridy 1200mg/dl (13,5mmol/l)

Kofein 20mg/ml

kys.gentisová 20mg/ml

Žádná z uvedených sloučenin neovlivnila výsledky jak pozitivních tak negativních vzorků hCG.

Aktualizace: 24.4.2007

Výrobce / Export:                                                                                                                             Dodává:

ulti med Products (Deutschland) GmbH

Reeshoop 1 • 22926 Ahrensburg

Telefon: 04102 - 80090

Fax:       04102 - 50082

email: info@ultimed.de

# Text boxes

ulti med Products (Belgium) BVBA

Honzebroekstraat 137 • 8800 Roeselare

Phone: +32 +51 200 425

Fax:     +32 +51 200 449

email: belgium@ultimed.org

Jan Krouský – DIOXO

Sídlištní 24

165 03  Praha 6 – Suchdol

tel.,fax: 220 920 656, 220 921 873

e-mail: dioxo@dioxo.cz