# PYLORI – STRIP

Kód: C 1019, 25 testů v jednom balení

Imunochromatografický diagnostický test in vitro pro rychlou detekci Helicobacter pylori ve stolici

Pouze pro in vitro použití

Pouze pro profesionální použití

I. ÚVOD

Helicobacter pylori je gramnegativní bakterie helikálního tvaru, jenž žije v mukózní vrstvě žaludku a duodena, zapříčiňující vznik peptického vředu a chronické gastritidy. Je často spojován s gastrickými malignitami a je klasifikován jako karcinogen třídy I.

V rozvojových zemích je šířen především fekálně-orální cestou, v zemích průmyslových gastro-orální cestou. Jak dochází ke kolonizaci a rozvinutí infekce H. pylori je stále v zájmu výzkumu. Infekci H. pylori je možno diagnostikovat neinvazivními technikami (sérologická zkouška, 13C-urea dechový test (UBT) a průkaz antigenů ve stolici) nebo invazivními technikami (endoskopie s biopsií pro histologii, kultivační a rychlý ureásový test). Ačkoliv je detekce pomocí endoskopie vysoce specifická, je velmi drahá a vyšetření pro pacienta krajně nepříjemné.

Vyšetřovací a léčebná strategie je založena na výběru všech pacientů s funkční dyspepsií v populaci (>20 %) a je vhodnou volbou pro pacienty s dyspepsií bez etiologie. Doporučené neinvazivní metody jsou UBT a důkaz antigenů ve stolici. Užívání inhibitorů protonové pumpy (PPI) dává při sérologickém vyšetření falešně negativní výsledky, proto je nutné PPI vysadit dva týdny před vyšetřením. Je také doporučeno sledovat pacienty po eradikaci H. pylori pomocí vyšetření UBT nebo průkazem antigenů ve stolici.

H. pylori je nalezen u více jak 90 % lidí s duodenálním vředem a u 80 % pacientů s žaludečním vředem. Infekce H. pylori je jedna z nejchroničtějších infekcí napříč světem. 20 až 90 % dospělých se nakazí na venkově. Infekce se více vyskytuje v rozvojových zemích než v průmyslových. Vysoká incidence této infekce má za následek rostoucí počet pacientů s karcinomem žaludku.

Pylori-Strip je vysoce senzitivní a specifická rychlá membránová zkouška, která užívá monoklonální protilátky k detekci antigenů H. pylori ve stolici.

II. PRINCIP TESTU

Tento test je připraven k okamžitému použití. Na nitrocelulózovou membránu jsou adsorbovány protilátky specifické pro H. pylori. Specifita testu je zajištěna monklonálními protilátkami přímo proti antigenům H. pylori které jsou konjugovány s latexovými mikrosférami. Tento konjugát je zaschlý na polyesterové membráně.

Vzorek stolice musí být naředěn pufrovým rozpouštědlem.

Po ponoření stripu do tekutého vyšetřovaného materiálu rozpuštěný konjugát i vzorek migrují kapilární vzlínavostí. Jsou-li ve vyšetřovaném materiálu přítomny příslušné  antigeny,  dochází při kontaktu s monoklonálními protilátkami proti H. pylori adsorbovanými na stripu k vytvoření první červené linky.

Komplex vzorek-konjugát pokračuje v migraci  stripem, ke je navázána další složka systému – kozí sérum proti kuřecím IgY protilátkám.

Přebytek konjugátu se  na protilátku naváže a vytvoří  zelenou linku. Jestliže chromatografická reakce proběhla správně,  vznikne třetí linka i u negativních vzorků a potvrzuje validitu testu.

Strip, na kterém se vytvoří dvě nebo tři červené linky je hodnocen jako pozitivní.

III. REAGENCIE A MATERIÁLY

Pylori-strip obsahuje:

a)	25 ks senzibilizovaných stripů

Každý proužek je senzibilizován myšími monoklonálními protilátkami přímo proti antigenům H. pylori a kozím sérem proti kuřecím IgY protilátkám.

H. pylori konjugát je vytvořen s myšími monoklonálními protilátkami přímo proti antigenům H. pylori.

Stripy jsou uzavřeny v lahvičce s desikantem.

b)	Pufrované rozpouštědlo (15ml)

Pufrovaný solný roztok pH 7,5 , obsahující EDTA a NaN3 (< 0,1%), detergent a doplněk proteinů.

Materiál potřebný k provedení testu, který není součástí diagnostika:

- zkumavky 3 – 5 ml

- klička 10 ul

IV. Zvláštní opatření

-Test musí být proveden podle „Správné laboratorní praxe“ (SLP).

-Combi-Strip je pouze pro použití in vitro.

-Při práci se nesmí dotýkat prsty nitrocelulozového pásku na  stripu !

-Při manipulaci se vzorky je vhodné používat rukavice.

-Likvidace veškerého materiálu použitého při práci musí být provedena podle SLP.

-Reagencie z balení různých šarží se nesmí nikdy zaměňovat!

-Stripy jsou citlivé na vlhkost, lahvičky mají být otevřeny jenom na nejkratší potřebnou dobu. Je nutno

se přesvědčit, je-li v lahvičce desikant.

-Tři slabé zelené linky na stripech označují místa absorbce protilátek.

-Pokud je extrakční pufr kontaminován bakteriemi nebo plísněmi, je nutno jej zlikvidovat.

-Kvalita diagnostika nemůže být zaručena po uplynutí exspirační doby nebo při  nedodržení

skladovacích podmínek.

VI. Skladování a stabilita

Neotevřené balení Pylori-Strip se skladuje při 4 – 30 oC.

Doba použití je vyznačena na štítku obalu.

Neotevřené diagnostikum zůstane stabilní  při teplotě  4 –30 o C po celou dobu použití.

Otevřené balení se uchovává v suchém prostředí při teplotě 4 – 30  oC. Při těchto skladovacích podmínkách zůstane stabilní 15 týdnů.

Pylori-Strip diagnostikum (stripy a pufr) nesmí zmrznout!

VII. POSTUP PRÁCE

Příprava:

Pokud se testy uchovávají při teplotě 4oC je třeba před použitím test  temperovat na pokojovou teplotu.

Vyšetřované vzorky je třeba řádně popsat.

Vzorky musí být vyšetřeny co nejdříve po doručení.

Je nezbytné je uchovávat při teplotě 2 – 8 oC  po 1 týden, po delší dobu při  -20 oC.

Vzorky se nemají upravovat roztoky obsahující formaldehyd nebo jeho deriváty.

Provedení:

1) Do každé zkumavky se dá 0,5 ml nebo 15 kapek rozpouštědla.

2) Výtěrovka obsahující vzorek se ponoří do zkumavky. Poměr rozpouštědla a vzorku má být maximálně 4 %, což odpovídá 2 x 10 l (2 kličky) pro tekuté vzorky, 1 x 10 l (1 klička) pro tuhé vzorky.

3) Vzorek se zhomogenizuje třepáním a nechá se 1-2 minuty stát.

4) Diagnostický strip se ponoří do vzorku směrem, který je určen červenou šipkou.

(Aby nedošlo k rozpouštění koloidních částeček zlata v pufrovaném rozpouštědle, nesmí se strip ponořit hlouběji  než po čárku vyznačenou pod šipkami !!!)

5) Reakce proběhne během 5-10 minut, maximálně 15 minut.

Vysoce pozitivní vzorky jsou viditelné během 1-3 minut.

V. Interpretace výsledků

1 linka (zelená) = negativní

2 linky (červená a zelená) = pozitivní

0 linka = nelze hodnotit*

*Absence kontrolní linky (horní linka) - výsledek je neplatný.  Test je nutno opakovat.

Pro uchování výsledků se stripy usuší. Po vysušení jsou zřetelné velmi jemné linky.

Intenzita testovacích linek je závislá na kvantitě antigenních struktur ve vzorku. I slabá intenzita na testovacích linkách odpovídá pozitivnímu výsledku vyšetření. Nicméně test je pouze kvalitativní a nemůže být použit pro kvantitativní stanovení antigenů ve vzorku.

Různá intenzita kontrolní linie je akceptovatelná.

VIII. ÚČINNOST

A.  Senzitivita a Specificita

Kit byl validován na 153 vzorcích stolice a porovnáván s metodou EIA a s metodou ICT v Německu.

Výsledky jsou následující:

|  | Pylori - Strip | Celkem |
| --- | --- | --- |
| EIA | Pozitivní | Negativní |  |
| Pozitivní | 57 | 2 | 59 |
| Negativní | 1 | 33 | 34 |
| Celkem | 58 | 35 | 93 |

Senzitivita:96,6 %  (57/59)

Specificita:	97,1 %  (33/34)

Shoda:	96,8%  (90/93)

(N  = 93)

|  | Pylori - Strip | Celkem |
| --- | --- | --- |
| ICT | Pozitivní | Negativní |  |
| Pozitivní | 24 | 2 | 26 |
| Negativní | 0 | 34 | 34 |
| Celkem | 24 | 36 | 60 |

Senzitivita:92,3 %  (24/26)

Specificita:	100 %  (34/34)

Shoda:	96,7%  (58/60)

(N  = 60)

B. Přesnost

Přesnost v rámci šarže:

Jeden rotavirus pozitivní vzorek byl  testován  15 x jednou šarží  Pylori-Strip.

Paralelně s pozitivním vzorkem bylo testováno i pufrované rozpouštědlo.

Výsledky byly ve 100% stejné.

Všech 15 testů  H. pylori pozitivního vzorku bylo pozitivních.

Všech 15 testů pufrovaného rozpouštědla bylo negativních.

Přesnost mezi šaržemi:

Jeden  H. pylori-pozitivní vzorek byl testován  3x šesti různými šaržemi  Pylori-Strip.

Paralelně s pozitivním vzorkem bylo testováno i pufrované rozpouštědlo.

Výsledky  byly ve 100% stejné.

U všech  šesti  šarží  vyšly  H. pylori pozitivní  vzorky pozitivně a pufrované rozpouštědlo  negativně.

D. Zkřížená reaktivita

Byla provedena kontrola zkřížené reaktivity pozitivních vzorků k následujícím patogenům:

Rotavirus

Coronavirus

Adenovirus 40/41

Nocardia asteroides

Streptococcus pneumonie

Hsv

Rhinovirus

Enterovirus

Moraxella catarrhalis

Streptococcus pyogenes

Girardia lamblia

Candida albicans

Aspergilus niger

Haemophilus influenzae

Staphylococcus aureus

Campylobacter jejuni

Legionella pneumophila

Cryptosporidium parvum

E. coli F5

E. coli CS31

E. coli (ATC C25922, ATC C35150)

Všechny výsledky byly negativní.

IX. LIMITY KITU

Výsledky testu musí být srovnávány se všemi dostupnými klinickými a laboratorními informacemi.

Pozitivní výsledek testu nezaručuje, že nejsou přítomny jiné patogeny.

Pylori-stripový test je screeningový test, který se používá při akutní fázi onemocnění. Vzorky stolic, které jsou odebrané po této fázi, mohou obsahovat titry antigenů pod prahem citlivosti diagnostika.

Aktualizace: VI/2008

Dodává:	Jan Krouský – DIOXO

Sídlištní 24

165 03  Praha 6 – Suchdol

tel.,fax: 220 920 656, 220 921 873

e-mail: dioxo@dioxo.cz

Výrobce:	Coris BioConcept

Rue Jean Sonet, 4 A				B – 5032 Gembloux-Belgie			Tel: +32(0)81719917

e-mail: coris.bc@skynet.be

http://www.corisbio.com