RSV  RESPI  K–SeT

Kód: K 1506, 20 testů v jednom balení, s odběrovým setem

Kód: K 1206, 20 testů v jednom balení, bez odběrového setu

In vitro imunochromatografický test pro rychlou diagnostiku antigenu respiračního syncyciálního viru (RSV) v nasofaryngeálních výtěrech.

Pouze pro in vitro použití

Pouze pro profesionální použití

I. Úvod

Respirační syncytiální virus (RSV) je častou  příčinou respiračního onemocnění osob všech věkových  kategorií.

Vyskytuje se v každoročních epidemiích současně s ostatními akutními onemocněními respiračního traktu (ARI).

Každý rok je více jak 50 % dětí infikováno.Představuje nejčastější příčinu běžných respiračních infekcí u novorozenců a dětí mladších 4 let.

RSV je vysoce nakažlivé onemocnění přenosné kapénkovou cestou.

Klinický obraz onemocnění horních i dolních cest dýchacích je rozmanitý v závislosti na věku a rizikových faktorech pacientů. Kromě běžného respiračního onemocnění může způsobit i závažné život ohrožující infekce. Onemocnění ohrožuje hlavně děti do dvou let a věkové skupiny nad 65 let.

Infekce u starších dětí a u dospělých mohou mít lehčí průběh, obvykle spontánně mizející, projevující se rýmou a ucpaným nosem nerozpoznatelným od běžného nachlazení.

Nejčastějšími klinickými syndromy RSV infekcí dolních cest dýchacích je bronchiolitida (43 – 90%),  pneumonie (5 – 40%) a tracheobronchitida (10 – 30%). Příznaky bronchiolitidy se projevují kašlem, sípáním, ztíženým dýcháním, zvýšením počtu nádechů nad 40 za minutu a namodralým zbarvením okolo úst.

Onemocnění  RSV vyžaduje každoročně hospitalizaci zejména dětských pacientů a pacientů s rizikovými faktory, u kterých  je prokázáno  zvýšené procento mortality. Kromě toho je RSV bronchiolitida prodělaná v prvním roce života jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů pro pozdější rozvinutí asthmatu.

Do rizikových skupin patří především:

-nedonošené děti dvou let života

-kojenci  mladší 6ti měsíců před  počátkem RSV sezony

-děti mladší dvou let s chronickým onemocněním plic nebo bronchopulmonární dysplasií a cystickou fibrozou

-děti s vrozeným onemocněním srdce

-imunodeficientní jedinci

-imunosuprimované děti a ostatní pacienti po transplantacích

-jedinci žijící ve špatných sociálně-ekonomických podmínkách

Mortalita v těchto skupinách je až 5% ze 125 000 ročně hospitalizovaných dětí, celkově 2%. Infekce u starších dětí a dospělých  mají mírnější průběh.

RSV bývá i častou příčinou nozokomiálních infekcí respiračního traktu.

II. Princip testu

Test pro rychlou diagnostiku RSV antigenu v nasofaryngeálních výtěrech nebo buněčných supernatantech je založen na homogenním membránovém imunochromatografickém systému s koloidními zlatými částicemi. Na nitrocelulózovou membránu jsou navázány specifické monoklonální protilátky proti jednomu konci proteinu F RSV. Jiné monoklonální protilátky proti druhému konci proteinu F jsou konjugovány s částečkami koloidního zlata. Konjugát je imobilizován na polyesterové membráně.

Po ponoření stripu do tekutého extraktu nasofaryngeálního sekretu nebo do tekutého extraktu z buněčné kultury, oba rozpuštěné konjugáty i vzorek migrují pasivní difůzí. Jsou-li ve vyšetřovaném materiálu přítomny antigeny RSV, dochází při kontaktu s protilátkami proti RSV adsorbovanými na nitrocelulóze k vytvoření první červené linky.

Komplex vzorek-konjugát pokračuje v migraci stripem až dosáhne kontrolní linky jenž váže kontrolní konjugát.

Přebytek konjugátu se na protilátku naváže a vytvoří  druhou červenou linku. Jestliže chromatografická reakce proběhla správně,  vznikne druhá linka i u negativních vzorků a potvrzuje validitu testu.

Strip, na kterém se vytvoří  obě červené linky je hodnocen jako pozitivní na přítomnost  RSV antigenu ve vyšetřovaném vzorku.

Výsledek je viditelný po 15 minutách.

III. Reagencie a materiály

Každé RSV Respi K-SeT diagnostikum obsahuje:

- 20 ks jednotlivě zabalených testovacích destiček. Každá destička obsahuje jeden senzibilizovaný strip. Každá destička je v samostatném obalu s desikantem.

- Extrakční pufr (15ml)

Pufrovaný  solný roztok pH 7,5 , obsahující NaN3 (< 0,1%) a detergent.

- Materiál dodávaný s diagnostikem K-1506:

Odběrový materiál – tampóny MicroRheologics (kód 553C)

Materiál, jenž lze samostatně objednat:

- RSV pozitivní kontrola (C-1086)

- Negativní kontrola (CTR-1000)

iV. Zvláštní opatření

- Test musí být proveden podle „Správné laboratorní praxe“ (SLP).

- RSV Respi K-SeT test je pouze pro diagnostiku in vitro.

- Obal musí být otevírán s opatrností

- Při práci se nesmí dotýkat prsty nitrocelulozového pásku!

- Při manipulaci se vzorky je vhodné používat rukavice.

- Reagencie z balení různých šarží se nesmí nikdy zaměňovat!

- Tři slabé zelené linky na stripech označují místa absorbce protilátek.

- Pokud je extrakční pufr kontaminován bakteriemi nebo plísněmi, je nutno jej zlikvidovat.

- Kvalita diagnostika nemůže být zaručena po uplynutí exspirační doby nebo při  nedodržení skladovacích podmínek.

V. Likvidace použitého materiálu

- Likvidace veškerého materiálu použitého při práci musí být provedena podle SLP.

- Každý uživatel je zodpovědný za provedení veškeré likvidace, která musí splňovat aktuální legislativu dané problematiky

VI. Skladování a stabilita

Neotevřené balení RSV Respi K-SeT se skladuje při 4 – 30 oC.

Doba použitelnosti je vyznačena na štítku obalu.

Neotevřené diagnostikum zůstane stabilní  při teplotě  4 –30 o C po celou dobu použitelnosti.

Dlouhodobá teplotní stabilita je zaručena firmou Coris BioConcept.

RSV Respi K-SeT diagnostikum (kazety a pufr) nesmí zmrznout!

VI. ODBĚR VZORKŮ

Odběr vzorků má být prováděn podle standardních metod pro odběr  nasofaryngeálního výtěru vatovými tampony do transportního média, za sterilních podmínek. (Zprávy CEM, 9/2000, str. 369-370,).

Doporučený postup při odběru materiálu  pro vyšetření respiračních virů).

Nasofaryngeální výtěry by měly být vyšetřeny v co nejkratší době po odběru. Pokud nelze vyšetřovaný materiál zpracovat ihned, je nezbytné jej uchovávat po dobu 24 hodin při teplotě 2 – 8 oC, po delší dobu při teplotě -20 oC. Doba uchovávání je závislá na použitém transportním mediu. Tampóny MicroRheologics s Copan UTM mohou být uchovávány při teplotě 2 – 8 oC nejdéle po dobu 72 hodin.

Následující transportní média byla testována a shledána jako kompatibilní k RSV Respi K-SeT:

M4 a M5 od Remel, Virocult medium, Hank´s BSS použitý ve Vircell médiu a RPMI. Stuartovo transportní medium a Amiesovo medium není s tímto testem kompatibilní.

Kromě výtěrů pomocí MicroRheologics (dodávané s K-1506), nejsou ostatní nazální výtěry uznány jako správná metoda odběru vzorků. Proto Coris nedoporučuje používání ostatních tampónů než výše uvedených a negarantuje stejnou účinnost testu při použití NP výplachů nebo aspirátů jako vzorků. Důrazně se upozorňuje, aby se zabránilo používání sputa.

Vzorky se nemají upravovat roztoky obsahující formaldehyd nebo jeho deriváty.

VII. Pracovní postup

Provedení:

Jestliže je RSV Respi K-SeT uchováván při 4 oC, je nutné veškeré reagencie před použitím vytemperovat na pokojovou teplotu.

Po otevření obalu, vyjmout kazetu a položit na rovnou, suchou plochu. Test musí být proveden v co nejkratším čase po otevření.

Každou kazetu označit jménem pacienta či číslem vzorku. Na každý vzorek použít jednu kazetu.

Příprava vzorku:

Nebyla stanovena účinnost testu pro jiné než nasofaryngeální sekrety.

- Tekuté nasofaryngeální sektery, buněčné supernatanty nebo aspiráty:

Jestliže je testovaný vzorek kapalina smíchá se 100μl se s 100μl nebo 4 kapkami extrakčního pufru. Poměr ředění je tedy 1 : 1.

- Stěry: Stěry mohou být uchovávány buď v tubách obsahujících transportní médium nebo v zařízení s gelem či spongiózní hmotou. Alternativou mohou být suché tampóny MicroRheologics.

a) Jestliže je stěr uchováván v tekutém transportním médiu, je možné ho tlakem o stěnu zkumavky vytřít a pokračovat bodem 1.

b) Jestliže je stěr uchováván v netekuté hmotě, je nutné ho přemístit do zkumavky obsahující minimálně 0,5 ml nebo 15 kapek extrakčního pufru , rozmíchat a tampón se stěrem  vymačkat o stěny zkumavky. Dále pokračovat bodem 1.

3.	Zkumavky je nutné důkladně protřepat a nechat 10 minut inkubovat.

4.	Pomalu nanést 100μl připraveného vzorku na testovací destičku, jak je níže ilustrováno.

5.	Nechat 15 minut reagovat. Výsledky musí být odečítány ze čtecího okénka. Některé pozitivní výsledky se mohou objevit dříve. Výsledky musí být odečítány z ještě vlhkého stripu.

VIII. Interpretace výsledků

Výsledky jsou interpretovány následovně:

1 linka = negativní

2 linky = pozitivní

0 linka = nelze hodnotit*

*Absence kontrolní linky (horní linka) - výsledek je neplatný.  Test je nutno opakovat.

Intenzita testovacích linek je závislá na kvantitě antigenních struktur ve vzorku. I slabá intenzita na testovacích linkách odpovídá pozitivnímu výsledku vyšetření. Nicméně test je pouze kvalitativní a nemůže být použit pro kvantitativní stanovení antigenů ve vzorku.

Při vysychání se může objevit zašednutí testovacích linek. Není doporučeno vyschlá diagnostika hodnotit jako pozitivní.

IX. ÚČINNOST (založeno na výsledcích diagnostika RSV Respi-Strip)

A. Senzitivita a Specificita

Diagnostikum bylo validováno v Saint- Pierre Hospital v Bruselu (Belgie) srovnáním výsledků s kultivačními testy.

Senzitivita a specifita byla testována na 500 vzorcích.

Výsledky jsou následující:

| Senzitivita = 90,0 % (153/170) | Kultivačně |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RSV Respi -Strip | Pozitivní | Negativní | Celkem |
| Pozitivní | 153 | 22 | 175 |
| Negativní | 17 | 308 | 325 |
| Celkem | 170 | 330 | 500 |

Specificita = 93,3 % (308/330)

Přesnost (shoda) = 92,2 % (461/500)

(N = 500)

Diagnostikum bylo také validováno srovnáním výsledků s imunofluorescenčním vyšetřením (IF) metodou RT – PCR (Francie). Senzitivita a specificita byla testována na 100 vzorcích.

|  | IF |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RSV Respi -Strip | Pozitivní | Negativní | Celkem |
| Pozitivní | 48 | 0 | 48 |
| Negativní | 2 | 50 | 52 |
| Celkem | 50 | 50 | 100 |

Senzitivita = 96 % (48/50)

Specificita = 100 % (50/50)

Přesnost (shoda) = 98 % (98/100)

(N = 100)

Diagnostikum bylo validováno v nezávislém výzkumném centru (Canada) ve srovnání s DFA, s nazofaryngeálními výplachy na 236 vzorcích.

|  | DFA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RSV Respi-Strip | Pozitivní | Negativní | Celkem |
| Pozitivní | 106 | 2 | 108 |
| Negativní | 9 | 119 | 128 |
| Celkem | 115 | 121 | 236 |

Senzitivita = 92 % (108/119)

Specificita = 98 % (119/121)

Přesnost (shoda) = 96 % (227/236)

(N = 236)

Diagnostikum bylo validováno ve srovnání s enzymatickým testem.

|  | Enzymatický rychlý test |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RSV Respi-Strip | Pozitivní | Negativní | Celkem |
| Pozitivní | 40 | 0 | 40 |
| Negativní | 8 | 34 | 42 |
| Celkem | 48 | 34 | 82 |

Senzitivita = 83,3 % (40/34)

Specificita = 100 % (34/34)

Přesnost (shoda) = 90 % (74/82)

(N = 82)

B. Přesnost

Přesnost mezi šaržemi:

Jeden RSV pozitivní vzorek byl testován  3x  deseti různými šaržemi.

Extrakční pufr byl paralelně testován  3x  s RSV pozitivním vzorkem.

Výsledky byly správné ve 100 %.

U všech  deseti  šarží  vyšly RSV pozitivní vzorky  v ředění 1:20

pozitivně a extrakční  pufr  negativně.

Přesnost v rámci šarže:

Jeden  RSV-pozitivní vzorek byl  testován  15x  jednou šarží

diagnostika.

Extrakční pufr byl paralelně 15x  testován s pozitivním vzorkem RSV.

Výsledky byly správné ve 100 %.

Všech 15 testů  RSV pozitivního vzorku bylo v ředění 1:20 pozitivních.

Všech 15 testů extrakčního pufru  bylo negativních.

C: Zkřížená reaktivita:

Byla provedena kontrola zkřížené reaktivity pozitivních vzorků k následujícím patogenům:

Adenovirus

HSV

Parainfluenza

Enterovirus

Influenza A

Influenza B

Rhinovirus

Moraxella catarrhalis

Streptococcus pyogenes

Aspergilus niger

Legionella pneumophilae

Candida albicans

Haemophilus influenzae

Výsledek byl negativní.

Test zkřížené reaktivity byl také proveden na vzorcích Staphylococcus aureus a byl nalezen jako pozitivní až při koncentracích bakterií vyšších než 109 CFU/ml.

D: Detekční limit

Detekční limit byl proveden s RS virem, druh A – 2 a vyčíslen na 3,7 x 105 vp/ml.

X. LIMITY KITU

Výsledky testu musí být srovnávány se všemi dostupnými klinickými a laboratorními informacemi.

Pozitivní výsledek testu nezaručuje, že nejsou přítomny jiné patogeny.

RSV Respi K-SeT test je screeningový test, který se používá při akutní fázi onemocnění. Vzorky stolic, které jsou odebrané po této fázi, mohou obsahovat titry antigenů pod prahem citlivosti diagnostika.

XI. TECHNICKÉ PROBLÉMY / STÍŽNOSTI

Jestliže se setkáte s technickým problémem, nebo účinnost diagnostika nebude korespondovat s údaji, které jsou uvedeny v tomto článku:

1)Při dotazu vždy uveďte číslo šarže

2)Je-li to nezbytné, uchovejte problematický vzorek zmrzlý jak dlouho bude třeba.

3)Kontaktujte vašeho distributora nebo Coris BioConcept.

Aktualizace: XI. 2010

Dodává:	Jan Krouský – DIOXO

Sídlištní 24

165 03  Praha 6 – Suchdol

tel.,fax: 220 920 656, 220 921 873

e-mail: dioxo@dioxo.cz

Výrobce:	Coris BioConcept

Rue Jean Sonet, 4 A

B – 5032 Gembloux-Belgie

Tel: +32(0)81719917

e-mail: coris.bc@skynet.be

http://www.corisbio.com